| 产 品 规 格 型号 :86428 描述 : Thermohygrometer 发行日期 : 2026.04.16 制作 : _______________________________ (项目工程师) 检查 : _______________________________ (项目主管) 核准 : _______________________________ (项目经理) 修改记录: 项目; 页码; 描述; 版本; 日期. 1; 全部; 产品规格; A; 2026.04.16. 2. 3. 4. 5. |
| --- |
| 1、主要功能: 2个功能键: [C/F] [CH] 1个触摸键：[LIGHT] INDOOR温度显示范围：-9.9℃～+50℃ & +14.2℉～+122℉ INDOOR湿度显示范围：1%RH～99%RH OUTDOOR温度显示范围：-40℃～+70℃ & -40℉～+158℉ OUTDOOR湿度显示范围：1%RH～99%RH 温度显示分辨率：0.1℃ & 0.1℉ 湿度显示分辨率：1%RH 温度显示格式选择 (C/F) 433MHz ASK接收OUTDOOR发射器，3通道 温度&湿度趋势显示 背光功能： 电池供电时，背光点亮8秒功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 电气性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机：2×1.5V “AAA” 尺寸（MAXELL）碱性电池 测试环境：温度= 23C 湿度=55%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 Item |  |  |  | 单位 Unit | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max |  |  |
|  | - 电源电压 (Supply voltage) |  |  |  | V | --- | 3.0 | 3.3 |  |  |
|  | - 静态电流 (Standby current) |  |  |  | μA | --- | 100 | 150 |  |  |
|  | - RF接收电流 (RF receiving current) |  |  |  | mA | --- | 6 | 8 |  |  |
|  | - 背光电流 (back current) |  |  |  | mA | --- | --- | 150 |  |  |
|  | - 温度测量范围 (Temperature measuring range) 机内Sensor温度范围: (Indoor) |  |  |  | ℃ ℉ | 0 +32 | --- --- | +50 +122 |  |  |
|  | - 温度测量范围 (Temperature measuring range) RF Sensor温度范围: (Out door) |  |  |  | ℃ ℉ | -20 -4 | --- --- | +60 +140 |  |  |
|  | - 温度分辨率 (Temperature resolution) |  |  |  | ℃ | --- | 0.1 | --- |  |  |
|  | - 温度精度 (Temperature accuracy) a. 0℃ ～ 50℃ b.–20 ～ 0℃, 50℃ ～ 70℃ c. 32℉ ～ 122℉ d. –4℉ ～ 32℉, 122℉ ～ 158℉ |  |  |  | ℃ ℃ ℉ ℉ | -0.5 -1.0 -0.9 -1.8 | --- --- --- --- | +0.5 +1.0 +0.9 +1.8 |  |  |
|  | - 湿度测量范围 (Humidity measuring range) |  |  |  | % | 1 |  | 99 |  |  |
|  | - 湿度分辨率 (Humidity resolution) |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |
|  | - 湿度精度 (Humidity accuracy) [at 0℃～50℃] a. 40% ～ 80% b. 其它范围 |  |  |  | % % | -3 -5 | --- --- | +3 +5 |  |  |
|  | - RF接收距离[空旷] (RF receiving distance[in open area]) |  |  |  | M | 60 | --- | 100 |  |  |
|  | - 电池寿命 (Battery life) |  |  |  | month | --- | 10 | 12 |  |  |
| 3、LCD全显示图 LCD full display drawing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 环境特性 Environmental Characteristic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 Item | 温度 Temperature | 湿度 Humidity |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作 Operating | 0℃～50℃ | 1 ～ 99% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储 Storage | -10℃～60℃ | 1 ～ 99% |  |  |  |  |  |  |
| 5、 操作程序 5.1 按键操作表 功能 操作; [C/F]; [CH]; [LIGHT]. 标准模式; 单按; C/F切换; 切换通道; 背光8秒. HOLD; --; 清除原先RF通道，进入RF 长接收模式; 同上功能. 5.2 接入电源 主机装入电池，LCD 全显示3秒,同时发出1声BI，背光亮起1秒后，转换到标准显示模式，显示出INDOOR的环境温度，相对湿度，并且自动进入OUTDOOR的温湿度3分钟RF长接收模式。 开机默认的显示： 欧规：默认单位： 温度[℃] 相对湿度[%RH] 美规：默认单位： 温度[℉] 相对湿度[%RH] 5.3 RF接收说明 1、上电开机初始 RF 接收规则 - 主机装电池后，自动进入 3 分钟长接收模式，RF 信号标志以 1Hz 频率闪烁，通道自动扫描接收任意通道发射器信号。 - 3 分钟内收满3个通道信号，立即退出长接收模式；未收满3个通道，满 3 分钟自动退出。 - 接收成功的通道：RF信号长显，同步显示对应户外温湿度数据；未接收成功的通道：RF信号不显示，数据位置，此时--.-长显。 - 上电3分钟未收到的通道后面就不再打开，除非手动按CH键。 - 常规同步接收规则 - 标准模式下，单按 [CH] 键可循环切换通道，切换顺序为：CH1→CH2→CH3→循环模式，循环模式下点亮。 - 首次长接收成功后，主机按通道固定周期执行同步接收：CH1 每 57 秒、CH2 每 67 秒、CH3 每 79 秒接收 1 次，单次接收窗口最长 2 秒（正常接收 1 秒左右，收到有效信号立即关闭接收）。 - 单次接收成功：RF 信号常亮，更新对应通道户外温湿度数据。 - 连续三次接收失败：RF 信号熄灭，温湿度保持上一次有效数值不变。 3、信号丢失（掉码）分级处理规则 - 连续 60 分钟接收失败：对应通道自动进入 3 分钟长接收模式，不清除已配对 ID；重新收到同 ID 信号后，恢复同步接收模式；仍未收到信号，该通道 RF 信号熄灭，对应通道户外温湿度显示为--.-每 3 秒闪烁 1 次，关闭该通道同步接收。 - 连续 120 分钟接收失败：不清除ID，重新进入 3 分钟长接收模式，重复3个小时，如果仍未收到原来ID的发射机，就不再打开长接收，注意：掉码都不清除ID，除非手动长按CH键或复位才会清除ID，接收新的发射机。 4、手动操作规则 - 标准模式下，长按 [CH] 键 2 秒以上：自动清除当前通道配对 ID、温湿度显示数据，数值变为--.-℃/--.-℉和--%，同步触发 3 分钟长接收模式；3 分钟后自动关闭接收，收到信号进入同步接收模式，未收到按信号丢失规则处理。 5、发射器低电告警规则 - 当发射器工作电压低于 2.5V 时，会发送低电信号，主机仅在对应通道显示发射器低电符号，无低电的通道不显示。 5.8 温湿度检测说明 - INDOOR的温度检测范围：-9.9℃ ～ +50℃ & +14.0℉ ～ +122℉，显示分辩率：0.1℃ & ℉ - INDOOR的检测温度低于-9.9℃ & +14.0℉，显示为LL.L℃ & ℉，高于+50℃ & +122℉，显示为HH.H℃ & ℉。 - INDOOR的湿度显示范围：1%RH ～99%RH，显示分辩率：1%RH - INDDOR的温湿度检测周期为60秒，但在3分钟RF长接收过程中，不进行温湿度检测，不更新INDOOR温湿度值。 - OUTDOOR的温度显示范围：-40℃～ +70℃ & -40℉ ～ +158℉，显示分辩率：0.1℃ & ℉ - OUTDOOR的检测温度低于-40℃ & -40℉，显示为LL.L℃ & ℉，高于+70℃ & +158℉，显示为HH.H℃ & ℉。 - OUTDOOR的湿度显示范围：1%RH ～ 99%RH，显示分辩率：1%RH - OUTDOOR的温湿度更新周期详见RF接收说明。 - INDOOR和OUTDOOR的检测湿度低于1%RH，将显示在1%RH，高于99%RH，同样显示在99%RH。 - 在标准模式下，按[C/F]可进行温度单位转换。 5.9 温湿度上升下降趋势说明 - 当温度连续向上升值累加超过1℃ & 1.8℉时，温度趋势的符号显示“” - 当温度连续1小时内温度上升或下降的累加值不超过1℃ & 1.8℉时，度趋势的符号显示“” - 当温度连续向下降值累加超过1℃ & 1.8℉时，温度趋势的符号显示“” - 当湿度连续向上升值累加超过5%RH时，温度趋势的符号显示“” - 当湿度连续1小时内温度上升或下降的累加值不超过5%RH时，度趋势的符号显示“” - 当湿度连续向下降值累加超过5%RH时，温度趋势的符号显示“” 5.11 背光说明 - 当产品的电源由电池供电时，按[LIGHT]键1次，可点亮背光8秒，8秒过程中不再按任何按键，背光自动熄灭，如果在8秒过程中，有进行按键操作，背光关闭时间自动延时，以最后1次按键操作为准。 5.12 低电指示 低电显示界面 正常显示界面 注：当工作电压低于2.6V时，显示低电符号； |